光化学反应仪

Photochemical reaction instrument

使用说明书

Use Manual

鑫翁科学仪器

Xin weng scientific instruments

目录

一、操作说明……………………………………………….…….…1

二、反应暗箱 …..………………………………………………..…..2

三、高压汞灯的光电参数……………………………………….….…3

四、氙灯的光电参数……………………………………………..……4

五、石英冷井…..………………………………………………..…..5

六、专业反应器………………………………………………….…6

七、低温冷却液循环装置………………………………………..……7

八、汞灯使用条件…………………………...…………………….…..8

九、售后服务…………………………...………………….…….…..9

开机前请仔细阅读本说明书，若有疑问请及时与本公司联系。建议您第一次使用少量样品进行实验，并妥善保管此说明书以备不时之需。

一、 操作说明：

1、准备工作：连接电源。使用该仪器前首先把八位反应器（或磁力搅拌器）放入主机箱内，石英反应管（或反应容器）内放入磁子。之后检查所需要使用的汞灯（氙灯）、反应器以及冷却水循环装置是否连接好。（如下图连接）

2、反应暗箱内设有八位反应器（或磁力搅拌器）和灯的电源接口，请按指示连接。

3、调节控制器上面的光源选择，使所使用光源与控制器上面的保持一致（按光源种类和功率大小区分）

4、依次打开控制器上面的风扇开关、反应器和灯开关，风扇开始工作（反应暗箱内空气开始外排。

5、打开八位反应器（或磁力搅拌器）上面的电源开关，按需调节搅拌速度。

6、光源功率调节位于控制器中心位置，可按需调节光源功率大小。

7、控制器右上方设有微电脑定时器，可按需设置工作时间。

注：无论使用汞灯或氙灯做实验时，必须将灯源放置在石英冷阱内使用（建议同时配套低温冷却循环装置使用，避免温度过高造成仪器损坏）。

二、 反应暗箱：主体箱是放置系列光化学反应仪光照装置的地方。

具有以下特征：

- 箱体内部为黑色，以降低光反射。

- 箱体后部有2个冷却水进出口。

三、 高压汞灯的光电参数如下：

高压汞灯的外型尺寸和光电参数

| 功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压V | 有效弧长MM | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 5.4 | 3.2 | 100±10 | 125±10 | 单端引出 |
| 500 | 7.0 | 5.2 | 100±10 | 170±10 | 单端引出 |

汞灯的光谱分布和相对强度参数

| 波长nm | 250 | 313 | 365 | 400 | 510 | 620 | 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对强度% | 20 | 85 | 100 | 30 | 20 | 40 | 80 |

注意事项（1）：汞灯的发光部位为石英管，手直接接触会造成污染而影响光强。石英器皿外部常用干净脱脂棉沾取少量酒精擦净，清洗内部则用洗液。

注意事项（2）：控制器面板设有：总电源、灯选择、灯电源、灯启动等开关。 控制器内有风扇排热。 机箱背面有保险丝座。 控制器背面设有220V供电源输入线接口。

四、 氙灯的光电参数如下：

氙灯的光电参数

| 功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压V | 有效弧长MM | 接线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 8.3 | 10 | 100-110 | 220±20 | 单端引出 |
| 1000 | 12.4 | 10 | 100-110 | 220±20 | 单端引出 |

五、 全石英玻璃光源保护冷阱：该全石英或改良性玻璃材质光源保护冷阱不仅具有紫外光高效率穿透率，同时也带走由于光源长时间工作造成的温度问题，确保反应物质仅获得光照而不含实验本身以外的影响。

光源保护冷阱                    灯管置入位置

六、 XW-GHX -V型专用反应器：XW-GHX-V型专用反应器，是我公司研制的一种新型反    应器，该产品在全国各大高校实验室推广试用效果良好，深受用户好评。

1、采用8套磁力搅拌装置，搭配8套全石英材料试管，为客户提供8种不同式样实验容器，适合多式样品的实验和采集。

2、本机主要部件选材优良，电机选用直流大功率电机，搅拌力矩大﹑噪音小。磁钢选用目前磁力最强的“钕铁蹦”水磁做转子，确保足够的犀利和扭矩。

| 规格型号 | 搅拌容量 | 搅拌速度 |
| --- | --- | --- |
| XW-GHX-V型专用反应器 | 最大200ml | 无级调速0~1600 |
|  | 搅拌方式 | 工作电压 |
|  | 强磁力 | 220V/50HZ |

XW-GHX-V型专用反应器参数

七、低温冷却液循环装置：

1、密闭型循环：冷却盘管、保温用套管等密闭回路的循环装置。

2、风冷式冷冻机：配备风冷式冷冻机，制冷系统具有延时、过热、过电流多种保护装置。均为进口原装高品质器件，保证可靠性和使用寿命。

3、配备进口高压泵：配管尺寸较长，可平稳的进行长距离循环、冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。

4、高密度耐腐蚀材料：可循环纯水的循环泵、冷却盘管、吐出口、回流口的关键接口都采用不锈钢（SUS304）制造。

5、循环介质类型：硅油、水、盐水、纯酒精等实验室常用循环介质。

八、汞灯使用条件：

1、如用户需要使用1000W汞灯在使用时：首先将灯转换旋钮置于1000W的位置上。将功           率调节旋钮沿顺时针方向调至最大，这时启动灯开关，这时电压表和电流表都有相应的  回落，约2分钟后，电压表和电流表的指针稳定了，调整功率调节旋钮至所需的功率的电流数 即P=IV。如电压值是100V那么电流值就调整至10A 即为1000W汞灯的使用条件。

2、如用户需要使用500W的汞灯时：应在1000W灯得电流上调至5A，这时关闭灯电源，  更换500W的汞灯将转换开关调整至汞灯500W的位置，启动灯开关就可以了，待电压和电流表的指标稳定后，稍作微调就可以了。

3、如果用户需要使用300W的汞灯时：既在500W汞灯的使用如下，调整功率调节旋钮至      3A、关闭灯开关，更换300W汞灯 调整转换开关至汞灯300W的位置上，启动灯开关即可。

备注：在灯没有连接上时，这样不可以开灯这样触发器容易损坏。在第二次开灯时（间隔3-5分钟）

注：以上产品构成是按照常规配置进行说明，具体配置以需要购买为准。

九、 售后服务：

- 本公司对所出售的产品保证其质量，符合订单要求。所需规格如有变动，可双方协商。

- 一年保修，终身维护，免安装调试，开通24小时报修电话，接到报修电话后1个工作日内给予报修处理，维修方式将货物邮寄到我司，一年以内维修所产生的费用由我司承担（玻璃制品及消耗品不在保修范围内），时间5个工作日内完成。

- 保修期满后签双方可另订维修协议，对设备及零配件如有损坏，价格按出厂的最低价格给予优惠。

- 以下情况，不属于免费保修服务范围：

  - 人为造成的故障

  - 因擅自改装拆机造成的故障

  - 因使用环境不符合本产品的要求造成的故障

  - 不按使用产品手册操作引起的故障

上海鑫翁科学仪器有限公司追求卓越不凡的品质，更注重良好的售后服务！本说明书就光化学反应仪的用法加以说明！操作错误会引起意外事故，缩短装置的寿命，降低其性能。因此，恳请您在使用前务必仔细熟读该说明书！

（请将本说明书交到最终用户手中！请妥善保管好本说明书，以备需要时查阅！）

# Text boxes

上海鑫翁科学仪器有限公司

网址：www.xinw17.com

电话：0086-021-54737337

传真：0086-021-54737337

邮箱：info@xinw17.com

Shanghai XinWeng Scientific Instrument Co., Ltd.

Web：www.xinw17.com

Tel：0086-021-54737337

fax：0086-021-54737337

Email：info@xinw17.com